Приложение к объявлению

Техническая спецификация

ЛОТ № 1

| ### № п/п | ### Критерии | ### Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Авторефрактометр |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной корпус | Данный прибор поддерживает различные измерения основных параметров глаза. При использовании данного прибора возможно измерение рефрактометрии, кератометрии, диаметра роговицы, базовой кривизны контактной линзы, периферической кривизны роговицы, межзрачковое расстояние. Таким образом, измерение рефракции глаза и подбор корригирующих очков или контактных линз по показаниям данного прибора, могут быть сделаны точно и эффективно. Широкий диапазон измерения диоптрийности Поскольку аппарат охватывает широкий диапазон измерений, от -30D до + 25D, даже пациенты с высокими степенями отклонения рефракции могут быть обследованы на данном приборе. Точное измерение Вы можете измерить показатели точно потому, что туманный метод фиксации мишени делает измерение точным и быстрым. Доступно измерение межзрачкового расстояния (PD). Настройка параметров Вы можете самостоятельно изменять режимы измерений, удалять ненужные режимы, и / или изменить порядок печати результатов. При повороте монитора, вы можете видеть показания на экране под любым углом. Удобные функции эксплуатации Вы можете легко управлять прибором с помощью сенсорного экрана. Легкое соединение с другим оборудованием Этот прибор оснащен портом для подключения другого оборудования с помощью RS-232 или USB — порт Режим экономичной печати Размер чека с результатами обследования и расположение показаний, в зависимости от режима печати, могут быть скорректированы, с возможностью сохранения. Сохранение изображения Изображения, полученные при измерении в режиме ретроиллюминации (Режим ILLUM) сохраняются на компьютере, через USB-порт. Полуавтоматический захват глаза В данном приборе предусмотрена функция полуавтоматического захвата глаза. Данная функция позволяет определить положения зрачка пациента и автоматически регулирует высоту положения прибора. Технические характеристики Вес не более 20 кг Измеряемый диаметр роговицы не менее 2.0 ~ 12.0 mm (с шагом 0.1 мм) Вертексное расстояние не менее 0.0, 12.0, 13.5, 15.0 мм; R/K режим (кератометрия производится автоматически после рефрактометрии) есть Ref (Рефрактометрия) есть Ker (кератометрия) режим есть CLBC (Определение базовой кривизны контактной линзы) режим есть AX 1 ~ 180 град. с шагом 1 град Память не менее до 10-ти измерений для каждого глаза Роговичный астигматизм 0.00 ~ -15.00 D (С шагом 0.05, 0.12, 0.25 D) Ось (AXIS) 1 ~ 180 град. с шагом 1 град. Цилиндр (CYL) 0.00 ~ ±10.00 D (С шагом 0.12 или 0.25) Сфера (SPH) -25.00 ~ +22.00 D (при VD= 12 мм) (С шагом измерения 0.12 или 0.25); Форма цилиндра -, +, Смешанный Расстояние между зрачками (PD) 10 ~ 88 мм Минимальный диаметр зрачка 2.0 мм Радиус кривизны 5.0 ~ 10.2 мм. С шагом 0.01 мм Сила роговицы 33.00 ~ 67.50 D ( при К=1.3375 ) с шагом 0.05, 0.12, 0.25 Встроенный принтер принтер с функцией авто-отрезки Монитор не менее 7-дюймовый TFT LCD монитор (разрешение не хуже 800x480 пикселей) Мощность не более 100 Вт Габариты не более 260х500х450 мм Электропитание ~ 100- 240 В 50/60 Гц | 1 шт. |
|  |  | 2 | Монитор | 7-дюймовый TFT LCD монитор (разрешение не менее 800x480 пикселей) | 1 шт. |
|  |  | 3 | Встроенный принтер | Встроенный принтер с функцией авто-отрезки | 1 шт. |
|  |  | 4 | Шнур электропитания | Кабель покрытый пластиковой оболочкой длинной не менее 1,5 м. Тип А | 1 шт. |
|  |  | 5 | Регулировка опоры для подбородка | Регулятор подставки для подбородка, Подставка для лба, Подставка для подбородка | 1 шт. |
|  |  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |
|  |  | 1. | Бумага для опоры для подбородка | Одноразовые бумажные салфетки (около 100 листов) | 100 шт. |
|  |  | 2. | Бумага для печати | Термобумага - бумага со специальным покрытием, меняющим цвет в локальной точке, где происходит нагрев. Печать производится с помощью термопринтера. (2 рулона) | 1 шт. |
|  |  | 3. | Чехол для защиты от пыли | Защитный чехол - выполненный из термопластика, защищающий оборудование от попадания внутрь него пыли, грязи. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Использование Температура: от +10 до +40℃ Влажность: от 30 до 85% RH Атмосферное давление: от 70 до 106 kPa Хранение и транспортировка: Температура: от -10 до +55℃ Влажность: от 10 до 95% RH Атмосферное давление: от 50 до 106 kPa Питание: AC100-240V, 50/60Hz Потребляемая мощность: 50 ~ 75 VA |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP: Адрес: Акмолинская область город Кокшетау улица Сабатаева 1 |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 10 календарных дней с даты подписания договора. Адрес: Акмолинская область город Кокшетау улица Сабатаева 1 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан, предоставление сертификата соответствия. Не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |