Приложение к объявлению

Техническая спецификация

ЛОТ № 3

| ### № п/п | ### Критерии | ### Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Ручной блок пильный |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Ручной блок пильный | Пила ортопедическая, сагиттальная, аккумуляторная управление одной клавишей на рукоятке, плавная регулировка скорости : не менее 15000 циклов в минуту (быстрый режим), не менее 12000 циклов в минуту (стандартный режим), бесключевое крепление лезвий, амплитуда движений 3.6˚, Компактный двигатель, подающий питание от перезаряжаемых аккумуляторов и предназначенный для преобразования электроэнергии в механическую энергию для выполнения различных хирургических процедур. Насадка возможно крутится в различных положениях по оси, с шагом 45˚. Регулирование скорости работы пилы силой нажатия кнопки. Выход мощности: максимально 200w Рукоятка и чехол автоклавируемая (134 градусов, 5мин) Бесщеточный мотор. Шум меньше 75децибел. вес с батареей и чехлом: не более 1,8кг Размер рукоятки без аккумулятора: не более высота 165 мм, ширина 36 мм , длина 180 мм. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 2 | Бокс стерилизационный | Контейнер для стерилизации рукояток с принадлежностями. Вместимость: 1 рукоятка и 2 кейса для аккумулятора, материал корпуса: алюминиевый сплав. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Зарядное устройство Универсальное | Устройство зарядное универсальное от сети 220V, зарядка одного аккумулятора Электрические характеристики: Выходная мощность: AC 100-240V, 50/60Hz. Напряжение без нагрузки: DC 20V 700mA. Время зарядки: 2-3 часа. Входная мощность: 30VA Механические характеристики: Размеры: ширина х, высота х длина не более (150х88х64.3 мм). Масса: не более 0.3 кг. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Кольцо асептическое для переноски батареи | Переходник для аккумулятора, предназначен для погружения аккумулятора в чехол | 1 шт. |
|  |  | 5 | Кейс для батареи | Чехол, стерилизуемый для не стерилизуемого аккумулятора, изготовлена из термостойкого пластика, черного цвета, имеет салазки для быстрого соединения с рукоятками. Герметично закрывающийся. Корпус чехла выполнены из термостойкого пластика. Отсутствие соединительных проводов внутри корпуса (контакт от аккумулятора передается посредством цельно металлической пластины, что исключает возможность повреждения паяных и других дополнительных соединений. Металлический, стойкий к обработке рычаг, открывающий и закрывающий металлическую крышку контейнера, уплотняющая термостойкая резиновая лента. Крепление - вращающийся переключатель. Размеры : не более длина- 95 мм, ширина- 86 мм, высота- 82 мм, масса не более - 0,34 кг. | 2 шт. |
|  |  | 6 | Батарея аккумуляторная | Батарея аккумуляторная. Материал: никель-металл-гидридный (Ni-Mh). Вольтаж: 9,8В, Емкость: не менее 1800 mА/ч, Крепление: механизм двух-гнезд формы. Металическое кольцо предназначено для вытаскивания аккумулятора. Размеры аккумулятора: Длина: не более 70 мм, Ширина: не более 65 мм, Высота: не более 44 мм, Масса: не более 390 г. | 2 шт. |
|  |  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |
|  |  | 1 | Пильное лезвие | Пильное лезвие для пилы ортопедической размер: длина не менее 90 мм, ширина не более 22мм, толщина не менее 1.0 мм | 2 шт. |
|  |  | 2 | Пильное лезвие | Пильное лезвие для пилы ортопедической размер: длина не менее 90 мм, ширина не более 14мм, толщина не более 1.0 мм | 2 шт. |
|  |  | 3 | Пильное лезвие | Пильное лезвие для пилы ортопедической размер: длина не более 70 мм, ширина не менее 24мм, толщина не более 0.8 мм | 2 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт. Водоснабжение: не требуется. Канализация: не требуется. Площадь помещения: не менее 10 кв. м. Наличие приточно-вытяжной вентиляции. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP: Адрес: Акмолинская область город Кокшетау улица Сабатаева 1 |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 10 календарных дней с даты подписания договора. Адрес: Акмолинская область город Кокшетау улица Сабатаева 1 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан, предоставление сертификата соответствия. Не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |