Приложение к объявлению

Техническая спецификация

ЛОТ № 5

| ### № п/п | ### Критерии | ### Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Интенсивный светодиодный фототерапевтический аппарат туннельного типа |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Базовый фототерапевтический блок-аппарата | Предназначение: Светодиодное фототерапевтическое устройство туннельного типа предназначено для лечения критически высокого уровня гипербилирубинемии новорожденных с помощью мощных светодиодов (LED). Синие светодиоды излучают свет в диапазоне не более 460 нм (±2%), этот диапазон наиболее эффективен для снижения уровня билирубина. При использовании светодиодов отсутствует инфракрасные и ультрафиолетовые лучи. Данное устройство позволяет значительно эффективнее и быстрее проводить терапию новорожденных с высоким уровнем гипербилирубинемии, значительно уменьшая продолжительность проводимой терапии. Требования к базовому блоку: Базовый блок-аппарата представляет собой структуру туннельного (цилиндрического типа) расположенной на стойке с подъемным механизмом и с не менее 4-мя сдвоенными колесами, каждая с тормозной фиксацией. Структура тоннельного типа состоит из не более 2-ух отделений в виде полуцилиндров, во внутренней части которых расположены синие светодиоиды (комплект светодиоидов состоит из не менее 10 наборов, в каждом по 8 шт, всего не менее 80 единиц). В зависимости от ситуации, возможно отдельное использования светодиоидов верхнего, или нижнего полуцилиндра. Посредине между 2-мя полуцилиндрами расположен лоток гамака на рельсовых направляющих для размещения младенца. Гамак представлен плотной сетчатой структурой, прозрачной для световых лучей, из биосовместимого, не раздражающего кожу младенца материала. Размер гамака не менее 63 х 40 см. Под гамаком располагается специальный прозрачный защитный лоток для предотвращения выпадения младенца, а также оберегает систему от воздействия жидкости. Рельсовые направляющие имеют специальный запирающий механизм, позволяющий выдвигать не менее 60% гамака наружу. Верхний полуцилиндр имеет возможность подниматься вверх для лучшего доступа к младенцу на высоту не менее 300 мм. Нижний полуцилиндр, это стабильная часть устройства. Базовый блок не производит шум, благодаря без вентиляторной конструкции. Края и поверхности блока гладкие, с ровными не заостренными краями для удобства обработки поверхности. Для визуального контроля предусмотрены специальные прозрачные экраны, не пропускающие синий свет, расположенные на верхнем полушарии полуцилиндра и вертикально, в промежутке между 2-мя полуцилиндрами. Поверх верхнего полуцилиндра на стойке системы расположена полка для размещения дополнительного оборудования. Требования к дисплею управления: Аппарат оснащен цветным, сенсорным, TFT дисплеем, диагональю не менее 4,3 дюйма, расположенным на фронтальной поверхности верхнего полуцилиндра, на высоте глаз врача и отображает параметры функционирования и показатели младенца. Время процедуры программируется и может перенастраиваться. Предусмотрена возможность прерывания процедуры. Требования к характеристикам синего света (LED источника): Источник света: синий светодиод (комплект светодиоидов состоит из 10 наборов, в каждом по 8 шт, всего не менее 80 единиц). Длина волны: не более 460 нм (±2%) Интенсивность света: Интенсивность света: макс. 60 пВт / см2 / нм (± 10%), мин. 12 пВт / см2 / нм (± 10%). Максимальный (интенсивный режим) интенсивности света: макс. 120 пВт / см2 / нм (± 10%), мин. 24 пВт / см2 / нм (± 10%). Срок службы светодиоидов: более 70 000 часов. Требования к установкам температурных значений: Диапазон установки температуры кожи: 15ºC – 45ºC, с разрешением 0,1ºC. Диапазон установки температуры воздуха: 15ºC – 45ºC, с разрешением 0,1ºC. Требования к управлению: Интенсивность света регулируемая, и имеет не менее 5 уровней установки на экране управления. Быстрый старт лечения и возможность быстрой остановки. Программируемое продолжительность лечения (в часах и минутах) и сброс. Наличие светодиодного таймера. Наличие времени и даты. Наличие звуковой и визуальной аварийной сигнализации. Требования к тревожным визуальным и звуковым сообщениям: Тревожные визуальные и звуковые сообщения должны появляться при следующих случаях: Завершение проведения сеанса; Высокая/низкая температура воздуха, перегрев, поломка датчика. Высокая/низкая температура кожи, перегрев, поломка датчика. Неисправность механизма изменения высоты: Не полное закрытие верхнего полуцилиндра. Неисправность LED источников. Требования к электропитанию: Рабочее напряжение: 100-240 VAC. Частота: 60/50 Гц. Мощность: 135 Вт. | 1шт |
|  |  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |
|  |  | 1 | Кожный зонд, многоразовый | Многоразовый зонд для измерения температуры тела младенца. | 1 шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к электропитанию: Рабочее напряжение: 100-240 VAC. Частота: 60/50 Гц. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP: Адрес: Акмолинская область город Кокшетау проспект Назарбаева 158А |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 10 календарных дней с даты подписания договора. Адрес: Акмолинская область город Кокшетау проспект Назарбаева 158А |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан, предоставление сертификата соответствия. Не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |