Приложение 15

Техническая спецификация

| ### № п/п | ### Критерии | ### Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Кресло медицинское многофункциональное |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Область применения: амбулаторная помощь, которая оказывается в стационаре или иное медицинское учреждение, под наблюдением врача, если это предусмотрено необходимостью. Возможность осуществления таких процедур, как гемодиализ, взятие крови, перитонеальный диализ, переливание крови и кровезаменителей, онкологических процедур, химиотерапии и реабилитации. Конфигурация: основной каркас кресла должен быть изготовлен из металлического профиля квадратного сечения. Металлические части должны быть окрашены специальной краской, устойчивой к механическим воздействиям, очистке и обработке дезинфицирующими средствами. Конструкция кресла должна быть устойчива и выдерживать грузоподъемность до 200 кг. Мягкое покрытие (обивка), должно быть выполнено из специального материала высокой плотности, моющегося, устойчивого к механическим воздействиям, очистке и обработке дезинфицирующими средствами. Масса обивки должна быть не менее 7 кг. Ложе кресла должно быть трехсекционным (спинная, тазовая, ножная) и при продолжительном сидении пациента в кресле должно распределять нагрузку на обширную площадь, принимая форму тела и способствуя правильному кровообращению. Спинная секция должна быть подвижна и иметь размеры: ширина сиденья не менее 600 мм, длина сиденья не менее 850 мм; Тазовая секция должна быть подвижна и иметь размеры: ширина сиденья не менее 600 мм, длина сиденья не менее 500 мм; Ножная секция должна быть подвижна и иметь размеры: ширина сиденья не менее 600 мм, длина сиденья не менее 650 мм, а также иметь съемную опору для стоп, которая предназначена для предотвращения спазмов во время диализа и должна служить возможностью для удлинения ножной части не менее чем на 100 мм. Положение подножки можно изменять по длине при помощи отдельной ручки. Ширина подлокотника должна быть не менее 140 мм, а длина подлокотника не менее 550 мм. Расстояние между подлокотниками (у основания) должно быть не менее 650 мм. Максимальная нагрузка на подлокотник – не менее 30 кг. Подлокотники должны быть регулируемыми, иметь стопорный штифт для регулирования высоты подлокотника. Подлокотники выполнены из специального материала, моющегося, устойчивого к механическим воздействиям, очистке и обработке дезинфицирующими средствами. Повышенная подвижность подлокотников должно позволять удобно размещать людей разного роста, а складывание подлокотника к спинной секции должно облегчать вход в кресло сбоку. Регулировка кресла должно осуществляться с помощью проводного пульта управления. Кресло двигается только до тех пор, пока нажата кнопка на пульте управления. Нажатие любой кнопки сигнализируется светодиодом на пульте управления. Регулировка отдельных частей кресла с помощью пульта управления: пациент может отрегулировать кресло в соответствии с индивидуальными требованиями к комфорту. Для разблокировки пульта управления необходимо использовать специальный магнитный ключ. Пульт должен выполнять следующие функции: наклон и подъем спинной секции, тазовой секций, ножной секции, перевод пациента в положение Тренделенбурга, также возможна нулевая позиция кресла. Кресло может быть приведено в положение Тренделенбурга из любого положения нажатием кнопки со специальной пиктограммой на пульте управления. Угловой диапазон спинки +80° и -7° по горизонтали в положение Тренделенбурга. Угловой диапазон сиденья – не менее 7°; Угловой диапазон подставки для ног – не менее 30°; Диапазон регулировки подлокотника – не менее 25 см. Для удобства перемещения кресло должно иметь 4 колеса с индивидуальной блокировкой. Общая ширина кресла должна быть не менее чем 850 мм. Общая длина кресла - не менее чем 2100 мм. Масса кресла 63 кг. Напряжение - 100V-240 В, 50/60 Гц. Пиковая проницаемость электрического тока Max 3/15 A. Условия эксплуатации: Температура от +10°С до - 40 °С Относительная влажность - max. 80% |  |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |  |  |  |
|  |  | 2 | Кабель питания | Кабель питания к электрической сети 220 В, 50 Гц, 6 А | 1 шт. |
|  |  | 3 | Пульт управления | Проводной пульт дистанционного управления должен включать в себя не менее 8-ти кнопок управления и выполнять следующие функции: наклон спинной, тазовой секций, ножной части, положение Тренделенбурга. Наличие специального магнита. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Подушка под голову | Должна быть выполнена из специального материала, моющегося, устойчивого к механическим воздействиям, очистке и обработке дезинфицирующими средствами. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Подушка под шею | Должна быть выполнена из специального материала высокой плотности, моющегося, устойчивого к механическим воздействиям, очистке и обработке дезинфицирующими средствами. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Держатель для рулонов одноразовых простыней шириной до 80 см | Для размещения рулона простони шириной не более 80 см | 1 шт. |
|  |  | 7 | Держатель инфузионной бутылки (IV полюс) с регулировкой высоты | Стальная, телескопическая. Должна устанавливаться в крепление основания кресла. Максимальная нагрузка не более чем 3 кг. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электропитание: стандартная электрическая сеть 220+10%, 50 Гц. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP: Адрес: Акмолинская область город Кокшетау улица Акана серэ 1Б |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 60 календарных дней с даты заключения договора. Адрес: Акмолинская область город Кокшетау улица Акана серэ, 1Б. |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

Заведующая отделением  химиотерапии Латиф М. С. _____________________