Приложение 15

Техническая спецификация

ЛОТ № 2

| ### № п/п | ### Критерии | ### Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Хирургическая ультразвуковая система |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок | Система функционирует в двух режимах – биполярном и ультразвуковом. В ультразвуковом режиме аппарат функционирует без воздействия электротока на пациента, при помощи механических высокочастотных колебаний лезвия насадки с одновременной диссекцией тканей, коагуляцией сосудов до 5 мм в диаметре и до 7 мм (в режиме Усовершенствованного гемостаза). В ультразвуковом режиме имеется 5 уровней изменения амплитуды движения рабочей насадки, с функцией ее регулировки. В режиме биполярной диссекции-коагуляции генератор работает с воздействием электротока на ткани, позволяя пересекать и коагулировать ткани, а также лигировать сосуды диаметром до 7 мм включительно. Имеется система оценки импеданса тканей для автоматического завершения цикла коагуляции и минимизации термического повреждения тканей. Поддержка биполярной коагуляции с автоматическим и полностью ручным завершением цикла коагуляции. Генератор обладает функцией автоматического распознавания подключенных насадок для минимизации потерь времени на их настройку. Совместимость со следующими типами рабочих насадок: ультразвуковые лезвия и ножницы, а также насадки биполярной коагуляции как для открытых, так и эндоскопических операций. Возможность ручной и педальной активации насадок. Все насадки могут применяться у пациентов с кардиостимуляторами. Возможность работы насадок вблизи жизненно важных структур с минимальным латеральным повреждением тканей, а также с возможностью разреза тканей обратной стороной рабочих насадок (в ультразвуковом режиме). Совместимость с биполярными насадками с ограничением температурного нагрева тканей не более 100С и возможностью коагуляции сосудов диаметром до 7 мм с возможностью разреза тканей. Наличие системы самотестирования генератора, ультразвуковой рукояти и насадок. Возможность принудительного тестирования генератора. Возможность тестирования при помощи тестового ключа в каждом из режимов работы (ультразвуковой, биполярный). Индикация количеств активации ультразвуковых рукоятей. Наличие на передней панели цветного дисплея с функцией распознавания прикосновения. Наличие на передней панели генератора визуальной индикации с отображением уровней мощности и возможностью регулировки уровней мощности. Возможность настройки генератора через пользовательское меню. Визуальная индикация ошибок и способов их устранения. Звуковая индикация режимов работы и ошибок с возможностью регулировки уровня громкости. Пользовательский интерфейс русифицирован. Защита разъемов от некорректного подключения штекеров. Наличие системы предотвращения случайного выпадения штекеров рукоятей и насадок из гнезда генератора. В комплект входит наконечник-интродьесер - две штуки, скальпели коагуляционные десять штук. Генератор должен поставляться с мобильной тележкой-подставкой, с ножным двухпедальным приводом с маркировкой соответствующего педали режима, имеющим защиту от деформации силового провода. Противоскользящее покрытие нижней поверхности ножного педального привода. Потребляемая мощность генератора 500 ВА, работа в сети переменного тока с напряжением 100-240 В, частота 50/60 Гц. Выходная мощность 135 Вт в биполярном режиме, 35 Вт в ультразвуковом режиме. | 1 шт. |
|  |  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |
|  |  | 1 | Наконечник | наконечник-интродьесер | 2шт |
|  |  | 2 | Скальпель | скальпели коагуляционные | 10шт |
|  |  | 3 | Тележка | мобильная тележка-подставка, с ножным двухпедальным приводом с маркировкой соответствующего педали режима, имеющим защиту от деформации силового провода. Противоскользящее покрытие нижней поверхности ножного педального привода | 1шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электропитание: стандартная электрическая сеть 220+10%, 50 Гц. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP: Адрес: Акмолинская область город Кокшетау ул. Акана серэ 1Б |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней Адрес: Акмолинская область город Кокшетау ул. Акана серэ 1Б |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |