Приложение 15

Техническая спецификация

ЛОТ № 3

| ### № п/п | ### Критерии | ### Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Излучающий обогреватель для новорожденных |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Излучающий обогреватель для новорожденных | Назначение: Устройство предназначено для терморегуляции, регулировки температуры кожи, взвешивания (опция), пульсоксиметрии (опция) и реанимации (опция) новорожденных и младенцев. Устройство предназначено для эксплуатации в следующих условиях: Родильное отделение, Отделения интенсивной терапии новорожденных, Операционные, во время внутрибольничной транспортировки. Блок дисплея: не менее 254 мм (10"), цветной сенсорный экран. Дает доступ к интерфейсу пользователя с помощью сенсорного дисплея и ручки управления. Экранные режимы: Общий экранный режим, родовой зал, термомониторинг, режим Семья (Когда у устройства находятся родители пациента, то можно выбрать вид экрана Семья. В этом случае будут отображаться только самые важные настройки терапии: имя, возраст и массу пациента, текущие настройки терапии (внизу экрана), текущие измерения значений терапии в кроватке). Графическое и табличное отображение трендов: от 2 часов до 7 дней (графическое) и от 30 минут до 24 часов (в виде таблицы) для показателей температуры, нагрева, событий. Освещение: Рабочее освещение (не менее 3 уровня яркости). Отслеживание на экране: Устройство отслеживает и отображает на экране следующие параметры: Терморегуляция пациента (центральная и периферическая температура). Мощность инфракрасного обогревателя. Таймер (АПГАР, секундомер), звуковой сигнал подается через 1 мин, 5 мин, 10 мин. Угол наклона постели. Температура подогреваемого гелевого матраса. Варианты отображения на экране: Дополнительно устройство отображает следующие данные: Кривые, Графическое представление линий трендов, Табличные (числовые) тренды, Значения/ установки. История сигналов тревоги, Журнал. Протоколирование: Устройство сохраняет следующие данные в журнале: – Результаты измерений – Заданные значения и изменения значений – События (такие как срабатывание тревоги, подтвержденные тревоги, отметки времени при использовании секундомера). Инфракрасный обогреватель: Не менее 2 нагревательных элемента для оптимального и равномерного распределения тепла по площади матраса, автоматическая регулировка мощности инфракрасного обогревателя при наклоне матраса. Диапазон регулирования мощности излучения: Выкл., от 10 % до 100 %. Предварительный прогрев: 100 % за 3 минуты, 60 % за 11,5 минут, 30 % до изменения настройки. Процедура предварительного прогрева: Если устройство было выключено более 2 ч, после включения автоматически запускается процедура предварительного прогрева. Кроме того, предварительный прогрев запускается при выборе Новый пациент в диалоговом окне пуска. Во время процедуры предварительного прогрева мощность инфракрасного обогревателя устанавливается автоматически. Инфракрасный обогреватель включается с мощностью 100 % на 3 минуты. Затем мощность снижается до 60 %. Через 14 минут 30 секунд мощность снижается до 30 % и период предварительного прогрева завершается. Устройство продолжает работу в ручном режиме. Таким образом, когда пациента кладут в кроватку, она уже теплая и нагревательные элементы могут быстро реагировать в соответствии с требованиями врача и пациента. Обзор режима температуры по коже: В режиме температуры по коже температура устройства регулируется при помощи установленного значения для температуры кожи. В этом режиме требуется использовать датчики температуры кожи. После подключения датчиков температуры кожи пользователь устанавливает нужную температуру кожи на устройстве. Температуру можно установить с шагом 0,1 °С (0,1 °F). Диапазон значений температуры кожи: от 34 °C до 38 °C. Диапазон измерения температуры кожи: от 13 °C до 43 °C. Если результат измерения температуры кожи отличается от заданного значения, срабатывает сигнал тревоги. Регулирование температуры кожи: не менее 2 датчика температуры для измерения центральной и периферической температуры кожи, числовое и графическое отображение температуры кожи. Режим кенгуру: В режиме кенгуру пациент обогревается родительским теплом вместо устройства. Для этого пациент помещается на грудь родителя. Его настройки невозможно изменить. После активации режима кенгуру устройство работает в ручном режиме с 30 % мощности инфракрасного обогревателя и с установленной температурой матраса (если установлен подогреваемый гелевый матрас). В ходе режима кенгуру необходимо постоянно отслеживать состояние пациента, например, при помощи датчиков температуры кожи. Если отслеживаются центральная и периферическая температура кожи, это позволяет незамедлительно обнаруживать признаки гипотермии или гипертермии. В зависимости от пациента режим кенгуру может длиться от нескольких минут до нескольких часов. После возвращения пациента в устройство и завершения режима кенгуру устройство возобновляет теплотерапию с использованием параметров, установленных до начала режима кенгуру. Нижний предел тревоги по центральной температуре кожи: Выкл., от 33,0 до 39,0 °C (от 91,4 до 102,2 °F) с шагом 0,1 °C (0,1 °F). Нижний предел тревоги по периферической температуре кожи: Выкл., от 33,0 до 39,0 °C (от 91,4 до 102,2 °F) с шагом 0,1 °C (0,1 °F). Верхний предел тревоги по разнице между центральной и периферической температурой кожи: Выкл., от 0,1 до 5,0 °C (от 0,2 до 9,0 °F) с шагом 0,1 °C (0,1 °F). Нижний предел тревоги по разнице между центральной и периферической температурой кожи: Выкл., от –5,0 до –0,1 °C (от –9,0 до 0,2 °F) с шагом 0,1 °C (0,1 °F). При запуске режима кенгуру на 4 минуты откладывается срабатывание следующих сигналов тревоги. – Большая разница темп. кожи – Низкая температура кожи – Низкая периферическая темп. кожи – Низкая центральная темп. кожи. Управление сигналами тревоги: Увеличение громкости сигнала тревоги, автоматическое и упреждающее отключение звука и задержка сигналов тревоги, пауза звука, автоматическая установка пределов сигналов тревоги, диапазон громкости сигналов тревоги 50–65 дБ(А). Постель: Постель можно наклонять на угол не менее 15° (Тренделенбург/Антитренделенбург) вперед или назад. В ней есть осязаемые стопоры на уровне 0° и ±10°. Размер матраса: Гелевый матрас с подогревом не менее: 485 мм x 745 мм. Матрас без подогрева не менее : 470 мм x 750 мм. Высота стенок не менее : 230 мм. Технические характеристики: Подача газа: Входное давление O2 - от 2,7 до 6,0 бар (или от 270 до 600 кПа). Входное давление воздуха - от 2,7 до 6,0 бар (или от 270 до 600 кПа). Размеры: Устройство (ширина x глубина) не более: 1375 мм x 775 мм. Высота: Регулируемая высота от 1800 мм до 2200 мм. Фиксированная высота не менее - 2000 мм. Масса не более 140 кг (без опций и принадлежностей). Уровень шума: Обычно ≤ 40 дБ(А), измерено без вентиляции Во время реанимации с помощью тройника: ≤ 40 дБ(А) Во время реанимации с помощью функции AutoBreath: ≤ 60 дБ(А), измерено в свободном поле, согласно [ISO 3744], на расстоянии 1 м, на высоте 1,5 м. Колеса: Тележка фиксированной высоты: 4 одинарных ролика с блокирующими тормозами. Тележка с регулируемой высотой: 4 двойных ролика с блокирующими тормозами; один ролик можно зафиксировать как направляющий ролик для прямого движения. Обмен данными и интерфейсы наличие: Последовательный порт COM (протокол Medibus.X), USB-порт, вызов медсестры, сервисный порт (RJ45). | 1 шт. |
|  |  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |
|  |  | 1 | Ложе с системой подогрева гелевого матраца | Матрас изготовлен из высококачественного силикона, обеспечивающего адаптирующуюся поверхность и сводящего к минимуму риск появления трофических нарушений. - работает в сочетании с обогревателем для поддержания желаемой температуры - индикация измерений на дисплее, тренд. Диапазон задаваемых значений: Выкл., от 30 °C до 38,5 °C, автоматический режим. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Двойной поворотный ящик с лотком для инструментов | Двойные поворотные выдвижные ящики с лотком для инструментов – макс. нагрузка 2,2 кг (5 фунтов) на каждый ящик. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Полка | Дополнительная емкость для хранения на боковой стороне рабочей станции — не менее 10 кг. поворотный – гибкое позиционирование – монтируется на рейку | 1 шт. |
|  |  | 4 | Светодиодная лампа для фототерапии | Светодиодная лампа для фототерапии ( защитные маски для глаз, не менее 3 комплектов по 20 шт.) | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1 | Датчик температурный, кожный, периферический, белый, одноразовый | Одноразовые. Предназначены для измерения температуры близкой к центральной. Диапазон измеряемых значений от 15 до 42 0C. Погрешность - ±0,1 0 C Степень точности измерительной цепи (без датчика) -: ±0,2°С. Диапазон установочных значений не хуже: от 35°С до 37,5°С. Должны иметь цветокодировку для упрощения распознавания. Цвет: желтый. Комплект 5 шт. | 1 комплект |
|  |  | 2 | Датчик температурный, кожный, центральный, желтый, одноразовый | Одноразовые. Предназначены для измерения периферической температуры. Диапазон измеряемых значений от 15 до 42 0C. Погрешность -: ±0,1 0C Степень точности измерительной цепи (без датчика) -: ±0,2°С. Диапазон установочных значений от 35°С до 37,5°С. Должны иметь цветокодировку для упрощения распознавания. Цвет: белый. Комплект не менее 5 шт. | 1 комплект |
|  |  | 3 | Фиксатор накожного датчика температуры кожи, одноразовый, стандартный | Применяются для фиксации датчиков температуры. Одноразовые, гипоаллергенные. | 1 комплект из 100шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Условия окружающей среды при эксплуатации: Во время работы: Температура от 18 °C до 35 °C. от 20 до 95 %, без конденсата. При хранении и транспортировке: Температура от –20 °C до 60 °C. Отн. влажность от 10 до 95 % (без конденсата). Электрические характеристики: Питание от сети 100 В до 240 В Основной источник питания 100 В до 240 В (AC) ±10 % / 50 Гц/60 Гц ±3 Гц; Потребляемая мощность – 1000W |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP: Адрес: Акмолинская область город Кокшетау проспект Назарбаева 158А |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней Адрес: Акмолинская область город Кокшетау проспект Назарбаева 158А |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |