Приложение 15

Техническая спецификация

ЛОТ № 5

| ### № п/п | ### Критерии | ### Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Ультразвуковая диагностическая система |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  |  | Базовый блок | Должна быть полностью цифровая ультразвуковая система экспертного класса. Область применения должна быть: Абдоминальные и гастроскопические исследования. Кардиологические исследования (все категории пациентов). Ангиология. Исследования сонных артерий. Исследование периферических артерий. Исследование периферических вен. Сосуды головного мозга, периферические сосуды, интраоперационные исследования сосудов. Исследование щитовидной железы. Исследование "трудных" (тучных) пациентов. Исследования молочных желез. Гинекология и фертильность. Исследование яичек. Акушерские исследования. Исследования органов малого таза. Онкология. Исследования малых и поверхностно-расположенных органов. Кардиологическое исследование плода. Исследование почек. Педиатрические исследования. Неонатальные исследования. Урологические исследования. Исследование предстательной железы. Хирургия. Реаниматология. Исследования мышечно-скелетной системы. Ортопедические исследования. Травматология. Мускулатура. Исследование нервной системы. Эндокринология. Транскраниальные доплеровские исследования. Неонатальные. Должна быть возможность: проведения транскраниальных исследований у новорожденных фазированными секторными датчиками. Интраоперационные исследования. Исследования с применением контрастных веществ. Эхо-обогащенный формирователь луча должен: использовать традиционно сигналы от соседних лучей для формирования одного более узкого и сильного ультразвукового луча, формирователь луча должен обеспечивать лучшее разрешение вне фокуса и увеличивать проникновение. Базовый блок должен быть: Количество цифровых процессинговых каналов не менее 1 279 000. Динамический диапазон системы не менее 239 дБ. Максимальная частота кадров не менее 1 600 к/сек. Диапазон частот сканирования не менее 1,0–23,0 МГц. Количество активных портов для датчиков не менее 4. Одновременное использование не менее 4 фокусных зон. Количество позиций фокуса не менее 16. Максимальная глубина сканирования не менее 400 мм. Минимальная глубина сканирования не более 15 мм. Должны быть режимы сканирования: электронное конвексное, электронное линейный, электронная фазированная решетка, электронное объёмное сканирование, скошенное сканирование, трапециевидное сканирование с линейными датчиками. Допплеровские режимы должны быть: импульсно-волновой, импульсно-волновой с высокой частотой повторения импульсов, энергетический, направленный энергетический, постоянно-волновой, тканевый допплер, цветовое допплеровское картирование. Кинопетля не менее 24 450 кадров. Увеличение изображения в режиме стоп-кадра не менее 10 раз. Увеличение изображения в реальном времени не менее 10 раз. Русифицированный интерфейс пользователя. Запись/воспроизведение/проведение измерений на записанных изображениях на встроенном жестком диске емкостью не менее 999Гб, встроенном DVD-RW, USB flash (не менее 5 USB портов). В-режим: Формат дисплея не хуже: Одинарный (B), Двойной (B+B), Квадро (4B). Усиление не менее 0-100% с шагом не более 1. Поворот изображения в B режиме не менее 0º, 90º, 180º, 270º. Количество карт серого не менее 8. М-режим: Формат дисплея не хуже: V2:3, V3:2, H2:3, V3:1, полноэкранный (V: вертикаль, H: горизонталь). Акустическая мощность не менее 3.2%-100%, 101 уровень. Усиление не менее 0-100% с шагом не более 1. Количество карт серого не менее 8. Параметры отображения PW/CW допплера: Усиление не менее 0-100% с шагом не более 1. Формат дисплея не хуже: V2:3, V3:2, H2:3, V3:1, Полноэкранный (V: вертикаль, H: горизонталь). Контрольный объем PW не менее 0.5-20 mm. Масштабирование PW не менее: 30 шагов, от не более 0.02 см/сек до не менее 9.21 м/сек. Масштабирование CW не менее: 30 шагов, от не более 0.03 см/сек до не менее 38.39 м/сек. Базовая линия от не более -4 до не менее 4 с шагом 1. PW PRF не менее: 0.7kHz - 24 kHz. CW PRF не менее: 0.3kHz - 100 kHz. Монитор: Цветной LED дисплей, диагональ не менее 24 дюймов. Видимая область экрана не менее 23,7 дюймов. Разрешение не менее 1920*1080. Регулировка экрана не менее 110º влево/вправо, не менее 90º верх/низ. Поворотный кронштейн с регулировкой по высоте. Диапазон регулировки по высоте не менее 155 мм. Наличие встроенных динамиков. Дополнительный цветной сенсорный LED дисплей должен быть: Диагональ не менее 13,3 дюйма. Разрешение не менее 1920*1080. Регулировка наклона не менее 30º. Должен быть ввод данных о пациенте при помощи сенсорной панели, не прибегая к использованию клавиатуры. Панель управления должна быть: регулируемая по высоте. Диапазон регулировки по высоте не менее 140 мм. Вращение панели управления не менее 45º от центра. | 1 шт. |
|  |  |  | Модуль ЭКГ и физиологических сигналов | Модуль для синхронизации УЗИ изображения с ЭКГ и физиологическими сигналами пациента. | 1 шт. |
|  |  |  | Модуль постоянно-волновой допплер CW | Постоянно-волновой допплер, должны быть автоматические расчеты и оконтуривание допплеровского спектра. Диапазон изменения PRF не уже 0,3 - 100 кГц. Диапазон изменения регистрируемых скоростей кровотока не уже: от 0.03 см/сек до 38.39 м/сек. Количество регулировок пристеночного фильтра не менее 4. | 1 шт. |
|  |  |  | Анатомический М-режим | Анатомический М-режим | 1 шт. |
|  |  |  | Тканевой Допплер | Цветовое картирование движения тканей, должно применятся совместно с импульсным допплером в эхокардиографии для оценки сократительной способности миокарда | 1 шт. |
|  |  |  | Огибающий (нелинейный) анатомический М-режим | Возможность вращения курсора в М-режиме под произвольным углом (при фиксированном положении датчика) с возможностью цветового картирования | 1 шт. |
|  |  |  | Количественный анализ сократимости миокарда в режиме тканевого допплера с построением графика скорость/время | Количественный анализ цветового картирования движения тканей, должен применяться совместно с импульсным допплером в эхокардиографии для оценки сократительной способности миокарда | 1 шт. |
|  |  |  | Отслеживание ткани с количественного анализа | Визуализация движения тканей при количественном анализе цветового картирования | 1 шт. |
|  |  |  | Стресс-Эхо (модуль интегрированной системы стресс-эхо) | Наличии методики исследования сердца, проводимая с целью регистрации объективных признаков ишемии миокарда, индуцированной физическими нагрузками, фармакологическими и др. нагрузками | 1 шт. |
|  |  |  | Исследования с контрастом | Наличие исследования с контрастом для более точной визуализации границ левого желудочка и диагностики соответствующих аномалий, а также анализа подвижности его стенок и расчета фракции выброса | 1 шт. |
|  |  |  | Пакет программ для оценки эластичности ткани | Наличие пакета программ для оценки эластичности ткани методом компрессионной эластографии | 1 шт. |
|  |  |  | Программа улучшения визуализации иглы | Наличие программы улучшения визуализации иглы в поле обзора датчика при проведении инвазивных процедур | 1 шт. |
|  |  |  | Режим панорамного сканирования | Максимальная длина получаемого панорамного изображения должна быть не менее 120 см. Работа режима панорамного сканирования должна быть на всех основных типах датчиков: линейных, конвексных, микроконвексных, фазированных | 1 шт. |
|  |  |  | Измерения и анализа толщины комплекса интимамедия | Наличие модуля для измерения и анализа толщины комплекса интимамедиа | 1 шт |
|  |  |  | Передача данных по протоколу DICOM | Передача данных по протоколу DICOM версии не ниже 3.0, Должен быть базовый набор опций: сохранение на сервер и медиа-носители, печать | 1 шт |
|  |  |  | Полный пакет прикладных программ | Наличие полного пакета прикладных программ, включая все виды расчетов и измерений | 1 шт |
|  |  |  | Подогреватель геля | Наличие подогревателя геля, не менее 3 уровней нагрева | 1 шт |
|  |  |  | Датчик конвексный | Диапазон частот датчика не уже 1,2 - 5,7 МГц, Центральные рабочие частоты в B-режиме должны быть не уже: 1.2-3.2, 1.9-4.6, 2.3-5.7 МГц. Центральные гармонические частоты должны быть не менее: 3.8, 4.0, 5.0, 6.0 МГц. Центральные частоты в допплеровских режимах не менее: 2,0/2,5/3,0 МГц. Количество элементов, не менее 192. Радиус кривизны не более 60 мм. Максимальный угол сканирования не менее 90 град. Глубина визуализации не менее 4-40см. | 1 шт |
|  |  |  | Датчик линейный | Диапазон частот датчика не уже 3,0-13,5 МГц. Центральные рабочие частоты в B-режиме не уже, 4.4~9.6/5.4~11.5/6.6~13.5 МГц. Центральные гармонические частоты не менее, 8,0/9,0/10,0 МГц. Центральные частоты в допплеровских режимах не менее 4,4/5,0/5,7 МГц. Количество элементов, не менее 192. Ширина сканируемого участка не более 38 мм. Глубина визуализации не уже 1,5-28см. | 1 шт |
|  |  |  | Датчик с фазированной решеткой монокристаллический | Диапазон частот датчика не уже 1,0-5,0 МГц. Центральные рабочие частоты в B-режиме не уже 1.0~3.5/2.0~4/2.5~5.0 МГц. Центральные гармонические частоты не менее 3.0/3.4/3.8 МГц. Центральные частоты в допплеровских режимах не менее 2.0/2.3/2.5/4.0 МГц. Количество элементов, не менее 80. Глубина визуализации не менее 2-38см. Максимальный угол сканирования не менее 90 град. | 1 шт. |
|  |  |  | Датчик микро-конвексный (внутриполостной) | Диапазон частот датчика не уже 2,6-12,8 МГц. Центральные рабочие частоты в B-режиме не уже 2.6~6.5/3.2~7.9/4.7~12.8 МГц. Центральные гармонические частоты не менее 7,0/8,0/9,0 МГц. Центральные частоты в допплеровских режимах не менее 4.4/5.0/5.7 МГц. Радиус кривизны не более 12,06 мм. Максимальный угол сканирования не менее 210 град. Количество элементов не менее 192. Глубина визуализации не менее 1,5-28см. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Напряжение: ~ 220-240В ± 10% |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP: Адрес: Акмолинская область город Кокшетау ул.Сабатаева 1 |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней Адрес: Акмолинская область город Кокшетау ул.Сабатаева 1 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |