Приложение 15

Техническая спецификация

ЛОТ № 7

| ### № п/п | ### Критерии | ### Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Фетальный монитор |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Фетальный монитор | Монитор плода и матери, должен осуществлять мониторинг частоты сердечных сокращений плода (FHR), давления сокращения матки (TOCO), шевеление плода (FM), а также электрокардиограммы (ECG), дыхания (Resp), сатурацией крови (SpO2), частоты пульса (PR), неинвазивного артериального давления (NIBP), и температуры (TEMP) беременных. Общие характеристики должны быть, не хуже: - Не менее 12,1 дюймовый TFT цветной дисплей. - Должен определять состояние плода при одноплодной и двух плодной беременности. - Автоматическое обнаружение движения плода. - Водонепроницаемые ультразвуковые зонды, использующие не менее 12 кристаллов, должны обеспечивать надежность непрерывного мониторинга (FHR и FM), наиболее точные измерения и непрерывное наблюдение, даже шумной больничной обстановке. - Встроенный энергоемкий заряжаемый литиево -ионный аккумулятор. - Z-образно сложенная термочувствительная бумага для регистрации данных с настраиваемой скоростью печати. - Автоматический анализ Кардитокографии (CTG). - Хранение и просмотр данных GTC за не менее 120 часов. - Возможность соединения к центральной станции для выдачи сигналов тревоги и архивации. Физические характеристики: Фетальный монитор – должен быть портативный. Вес базового блока – не более 6 кг. Степень защиты от попадания жидкости: не менее IPX1. Дисплей: Дисплей – цветной. Дисплей складной, с углом наклона экрана –от не менее 0º до не менее 70º, для обеспечения оптимального угла обзора. Диагональ дисплея - не менее 12,1 дюймов. Разрешение - не менее 800 х 600. Возможна опциональная установка сенсорного дисплея. Возможна настройка и выбор одного из не менее 6-ти вариантов компоновок экрана: Экран плода; Большие цифры; Фетальный каскад; Параметры плода и матери; Экран большие цифры значений параметров плода и матери; Экран матери. Характеристики питания: Номинальное напряжение: от не менее 100 В до не более 240 В перем. Тока. Номинальная частота: не более 50 Гц/60 Гц. Потребляемый ток: в диапазоне от не менее 1,0 A до не более 0,5 A. Характеристики входных и выходных устройств: Клавиатура: не менее 6 функциональных кнопок, не менее 1 поворотная ручка. USB разъем для подключения устройств. RS232 разъем для обновления программного обеспечения. RJ45 интерфейс для подключения централизованной системе мониторинга. Встроенный блок регистрации: Тип: матричный термопечатающий. Разрешающая способность: не менее 8 т/мм. Бумага: не менее 152 мм х 13,5 м (Z-сложенная). Тип бумаги: Фальцованная термочувствительная бумага. Скорость регистрации в режиме реального времени: не менее 1 см/мин, не менее 2 см/мин, не более 3 см/мин. Просмотр быстрой записи: не более чем до 13 мм/с. Погрешность скорости при печати: не более ±5%. Регистрация графиков: Характеристики памяти аппарата: Хранение и просмотр данных GTC за не менее 120 часов. Характеристики измерений FHR: Метод измерения: Импульсная звуковая доплерометрия. Преобразователь: не менее 12 кристаллов. Интенсивность звука: не более 5 мВт/см². Частота ультразвука: не менее 1,0 МГц, отклонение ±10%. Диапазон измерений: от не менее 50 до не более 210 уд. /мин. Точность: ±2 уд. /мин. Разрешающая способность: не менее 1 уд. /мин. Интенсивность исходящего луча (lob): не менее 20 мВт/см². Характеристики измерений TOCO: Метод измерения: Тензометрический элемент. Диапазон измерений: не менее от 0 до 100 единиц (относительно %). Разрешающая способность: не менее 1% (1 единица). Нелинейная погрешность: ±10%. Базовая линия TOCO: не менее 0,5,10,15,20 по выбору. Характеристики измерений FM: Ультразвуковая доплерометрия. Диапазон измерения интенсивности FM: относительный диапазон от не менее 0 до 40%. Разрешающая способность: не менее 1%. Ручное/автоматическое измерение. Характеристики измерений ECG: Отведения: не менее 3/5 отведений. Тип отведения: не менее 5 отведений – I, II, III, aVR, aVL, aVF,V-; не менее 3 отведения - I, II, III. Масштаб сигнала: не менее 0,25X, 0,5X, 1X, 2X, 4X. Скорость перемещения: не менее 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с. CMRR: режим монитора ≥ 105 дБ. Входной импеданс: не менее 5,0 Мом. Характеристики измерений SpO2: Диапазон измерений: от не менее 0 до 100%. Диапазон сигнала тревоги: верхний/нижний предел – от не менее 85 до 100%. Разрешающая способность: не менее 1%. Точность: от не менее 70 до 100% ±2%.; от не менее 35 до 69% ±3%.; от не менее 0 до 34% не определено. Периодичность обновления данных: не более 12 сек. Характеристики измерений PR: Диапазон измерений: от не менее 20 до не более 250 уд/мин. Диапазон сигнала тревоги: верхний/нижний предел – от не менее 0 до не более 300 уд/мин. Разрешающая способность: не менее 1 уд/мин. Точность: ±1% или ±1 уд/мин. Периодичность обновления данных: не более 12 сек. Характеристики измерений Resp: Метод измерения: торакальный импеданс. Отведения: возможность выбора – I (RA-LA) или II (RA-LL), по умолчанию II. Частота возбуждения: синусоидальный сигнал не более 64,8 кГц. Ток возбуждения: не менее 0,5 мА при 64,8 кГц. Диапазон измерения импеданса: от не менее 0,2 Ом до не более 3 Ом. Характеристики измерений NIBP: Метод измерения: Автоматическая осцилометрия. Режим измерения: Ручной, Автоматический. Интервал в автоматическом режиме измерения: не более 3 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин, 60 мин, 90 мин, 2 ч, 4 ч. Измеряемые величины: Систолическое, Диастолическое, Среднее АД. Диапазон измерения: Систолическое – от не менее 30 до не более 270 мм. рт. ст.; Диастолическое - от не менее 10 до не более 220 мм. рт. ст.; Среднее - от не менее 20 до не более 235 мм. рт. ст. Разрешающая способность: не более 1 мм. рт. ст. Точность измерения: ±3 мм. рт. ст. Характеристики измерений TEMP: Метод измерений: Терморезистивный. Диапазон измерений: от не менее 0º до не более 50ºС. Точность: ±1ºС. Разрешающая способность: не более 0,1ºС. Тревоги: По назначению должны делится на не менее 3 категории: физиологические сигналы тревоги, технические сигналы тревоги и подсказки (сообщения монитора о состоянии системы). Уровень сигнала тревоги: Физиологические сигналы должны делится на не менее 3 категории - сигналы тревоги высокого, среднего и низкого уровней; Технические сигналы тревоги должны быть разделены на 2 категории: среднего и низкого уровней. Индикаторы сигналов тревоги: Звуковой сигнал разного тона; Световой индикатор сигнала тревоги различного цвета в соответствии с уровнем сигнала. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Кабель питания. | Электрический кабель питания Фетального монитора - наличие | 1 шт. |
|  |  | 3 | Кабель заземления. | Кабель заземления Фетального монитора - наличие | 1 шт. |
|  |  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |
|  |  | 1. | Литиевая аккумуляторная батарея | Тип: заряжаемый литиево-ионный аккумулятор. Номинальное напряжение: не более 11,1 В. Емкость: не менее 4000 мА·ч. Время работы: должен обеспечивать непрерывную работу в течение не менее 4 часов. Отображение степени заряда аккумулятора. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Мобильная стойка | Передвижная мобильная стойка с устойчивым основанием из не менее 5-ти колес для внутрибольничного перемещения. Наличие тормозных фиксаторов на колесах. Наличие транспортировочной рукояти для удобства перемещения. Вес: не более 10 кг Регулируемый угол наклона: не менее ±15° Регулируемый угол поворота: не уже 0-180° Материал изготовления – алюминиевый сплав. Наличие корзины в средней части стойки для хранения различных принадлежностей. | 1 шт. |
|  |  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |
|  |  | 1. | Стимулятор плода | Стимулятор плода для подачи легкой вибрирующей стимуляции на плод через брюшную полость матери - наличие. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Ультразвуковой датчик | Водонепроницаемый ультразвуковой датчик с не менее 12 кристаллами для измерения FHR - наличие. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Ультразвуковой датчик для двойни. | Водонепроницаемый ультразвуковой датчик с не менее 12 кристаллами для измерения FHR 2 - наличие. | 1 шт. |
|  |  | 4. | Токо-датчик | TOCO-датчик должен быть предназначен для измерения сокращения матки; установленный на животе беременной женщины, должен измерять относительное давление, изменяющееся согласно маточному сокращению, и должен делать запись о маточном сокращении. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Отметчик шевеления плода | Дистанционный маркер событий для отметки ощущаемых матерью движений плода (FM) или иных событий | 1 шт. |
|  |  | 6. | Гель | Гель для проведения ультразвуковых исследований. | 1 шт. |
|  |  | 7. | Ремни для датчиков | Ремень для датчиков, многоразовый. | 3 шт. |
|  |  | 8. | Кабель ЭКГ на 5 отведения | Кабель для измерения ЭКГ на не менее 5 отведений. | 1 шт. |
|  |  | 9. | Взрослые одноразовые электроды ЭКГ | Одноразовые электроды для снятия ЭКГ. В комплекте не менее 10 шт. | 10 комп. |
|  |  | 10. | Многоразовый датчик для взрослых SpO2. | Многоразовый на пальчиковый датчик для измерения SpO2. | 1 шт. |
|  |  | 11. | Трубка НИАД. | Трубка воздушная соединительная для подключения многоразовых манжет. Длина – не менее 3 метра. | 1 шт. |
|  |  | 12. | Манжета для взрослых с коннектором. | Многоразовая манжета для измерения НИАД у взрослых пациентов. Наличие коннектора для подключения к воздушной трубке. Окружность не менее 25-35 см. | 1 шт. |
|  |  | 13. | Бумага для печати. | Бумага: не менее 152 мм х 13,5 м (Z-сложенная). Тип бумаги: Фальцованная термочувствительная бумага. | 5 комп. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Источник питания: От 100 до 240 В / 50 до 60 Гц. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP: Адрес: Акмолинская область город Кокшетау проспект Назарбаева 158А |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней Адрес: Акмолинская область город Кокшетау проспект Назарбаева 158А |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |