Приложение 15

Техническая спецификация

ЛОТ № 8

| ### № п/п | ### Критерии | ### Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Аппарат для аутотрансфузии |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Мобильная основа | Мобильная основа. Ширина не менее 37,5см x Высота не менее 105,5см в высоту (без стойки для внутривенных вливаний) x Глубина не более 68см. Вес не более 37кг. Режим работы Ручной и автоматический. Электропитание 230В или 100-120в Частота 50-60ГЦ. Экран Графический цветной сенсорный, не менее 8,4- дюймовый, центральное расположение. Интерфейс на русском языке. Датчик веса: На держателе резервуара установлен датчик веса. Функция сепарации компонентов крови. Чаша Латама (использует центробежную силу для разделения крови на ее компоненты: эритроциты, лейкоциты, плазму и тромбоциты) Размер чаши 55, 125, 175, 225 мл. Скорость потока и давление Центрифуга: - 1500 – 5600 об/мин (шаг 100 об/мин) Управление данными Управление данными (USB, принтер, RS232) Держатель резервуара. Инфузионная стойка | 1 шт. |
|  |  | 2 | Встроенный вакуумный насос | Вакуумный насос Вакуум: от -10 мм рт. ст. до -300мм рт.ст. Скорость аспирации Перистальтический насос: 25-1000 мл/мин, шаг 25мл/мин. | 1шт |
|  |  | 3 | Кабель питания | Кабель питания | 1шт |
|  |  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |
|  |  | 1 | Набор аутотрансфузионн ый | Набор аутотрансфузионный с объемом от 55мл до 225мл для различных видов процедур. | 3шт |
|  |  | 2 | Резервуар для сбора крови | Резервуар для сбора крови 3 (трех) модификаций с фильтром 40 микрон. | 3шт |
|  |  | 3 | Магистраль аспирации и антикоагуляции | Магистраль аспирации и антикоагуляции | 3шт |
|  |  | 4 | Пакет для отходов | Пакет для отходов | 3шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электропитания: напряжение не более 220 В, частота 50 Гц. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP: Адрес: Акмолинская область город Кокшетау проспект Назарбаева 158А |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней Адрес: Акмолинская область город Кокшетау проспект Назарбаева 158А |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |