Приложение 15

Техническая спецификация

ЛОТ № 9

| ### № п/п | ### Критерии | ### Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Тромбоэластограф |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Тромбоэластограф– анализатор гемостаза, инструмент неинвазивной диагностики, разработанный для наблюдения за свертывающей системой крови и анализа клинического состояния гемостаза пациента. Оценка состояния гемостаза обычно используется для определения тактики лечения при оперативных вмешательствах сопровождающихся массивной кровопотерей, пост-операционных кровотечениях и/или тромбозах, во время и после сердечнососудистой хирургии, операций трансплантации органов, а также она необходима в лечении больных кардиологических, неврологических и онкологических стационаров. Анализатор разработан для количественного и качественного измерения состояния свертывающей системы крови. Анализатор записывает кинетические изменения, такие как образование сгустка, ретракция и лизис в образцах цельной крови, плазмы или плазмы обогащенной тромбоцитами. Термостатирование пробы в диапазоне: от комнатной температуры до 80°С Тест-системы: одноразовые кюветы и стержни, исключающие прямой контакт всех рабочих элементов оборудования с образцом крови Наличие следующих измеряемых параметров: R – Время с момента когда образец был помещен в анализатор до момента образования первых нитей фибрина. K – время с момента начала образования сгустка до достижения фиксированного уровня прочности сгустка α – угол, построенный по касательной к тромбоэластограмме из точки начала образования сгустка. Отображает скорость роста фибриновой сети и её структурообразование. MA Максимальная амплитуда –характеризует максимум динамических свойств соединения фибрина и тромбоцитов LY30 - изменение площади под кривой, представляет собой характеристику процесса растворения сгустка – лизиса. Принципы проведения анализов: Классическая тромбоэластография, принцип действия которой заключается в изменении виско-эластичных свойств сгустка. Наличие двух каналов позволяет одновременно проводить тест двух пациентов, либо одного пациента с различными анализами для сравнения Устройства ввода-вывода информации: Наличие компьютера с программой для запуска процесса тромбоэластографии и вывода информации на экран. Наличие принтера, для вывода результатов на бумагу. Работа с образцами: Загрузка кювет с кровью в канал анализатора не более 2 кювет. Работа с реагентами: Загрузка цельной крови и реагентов в кювету общим объемом не более 360 мкл. Наличие термостата для поддержания необходимой температуры в образце.. Характеристики устройства Анализатор имеет не более 2-х независимым каналов измерения Кабели и программное обеспечение Движение кюветы – линейно синхронизировано с мотором Контроль температуры – индивидуальный температурный контроль для каждого канала. Принцип измерения – измерение продольной упругости сгустка в процессе свертывания, определяемой по движению стержня Объем пробы – не более 360 мкл Электропитание – внешний блок питания, не более 220 В/ 50 Гц Время прогрева после включения – не менее пяти (5) минут до полного нагрева пробы. Рабочее положение – контролируется с помощью 1-го жидкостного уровня на аппарате Размеры Д х Ш х В – не более 29 × не более 22 × не более 18 см Вес – не болеее 5,4 кг | 1 шт. |
|  |  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |
|  |  | 1. | Каолин | Стандартный реагент активации по внутреннему пути свертывания 25 шт./уп. | 1 упаковка |
|  |  | 2. | Кальция хлорид | Каждый пузырек содержит 2 мл на 0,2 М раствора хлорида кальция | 1 шт. |
|  |  | 3. | Контроль качества. Уровень I | Контрольные растворы, предназначенные для получения референтных значений12 шт./уп. | 1 упаковка |
|  |  | 4. | Контроль качества. Уровень II | Контрольные растворы, предназначенные для получения референтных значений12 шт./уп. | 1 упаковка |
|  |  | 5. | Одноразовые кюветы и стержни | Одноразовые кюветы и стержни 20 шт./уп. | 1 упаковка |
|  |  | 6. | Одноразовые кюветы и стержни с гепариназой | Одноразовые кюветы и стержни с гепариназой 20 шт./уп. | 1 упаковка |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электропитания: напряжение не более 220 В, частота 50 Гц. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP: Адрес: Акмолинская область город Кокшетау проспект Назарбаева 158А |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней Адрес: Акмолинская область город Кокшетау проспект Назарбаева 158А |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |