Приложение 15

Техническая спецификация

Лот № 1

| ### № п/п | ### Критерии | ### Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Инкубатор для новорожденных |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Базовый блок | Инкубатор для выхаживания недоношенных и новорожденных пациентов весом от не более 500 грамм и выше. Должен быть предназначен для обеспечения регулируемого притока тепла, требуемой влажности воздуха и концентрации кислорода в среде пациента. Требования к основным компонентам системы: Инкубатор должен обеспечивать сервоконтроль температуры воздуха, относительной влажности воздуха и концентрации кислорода. Возможность подключения двух датчиков для измерения центральной и периферической температуры. Периодическая запись температуры тела, воздуха, относительной влажности, концентрации кислорода, включая изображение их трендов. Наличие световая и звуковая система тревог. Создание карты пациента в инкубаторе с возможностью распечатки на принтере. должен быть встроенный лоток для рентгенпленки устанавливаемый снаружи, без открытия инкубатора. Сервоуправляемая интегрированная система увлажнения воздуха должна контролировать уровень воды в увлажнителе, а используемый материал для его изготовления должен позволять проводить не менее 100% стерилизацию в автоклаве. Доступ к новорождённому должен быть с обеих сторон с автоматическим запуском воздушной завесы. Не менее 5 отверстий для рук, не менее 10 отверстий для шлангов и не менее две дверцы, передняя и задняя, откидывающиеся на не менее 180°, должны облегчать доступ к пациенту во время медицинских процедур и терапии. Электрическое изменение положения кроватки до положения «Trendelenburg» и «anti-Trendelenburg» вплоть до не менее 12°. Выдвигающееся на обе стороны, регулируемое ложе, которая со стороны головы пациента должна иметь возможность поворачиваться на не менее 45°, что должно облегчать доступ для проведения лечебных процедур и уходу. Конструкция крышки должна обеспечивать отличные теплоизоляционные свойства и делать максимально легкой очистку, сохранять стабильные климатические условия (температура воздуха, концентрация кислорода). Возможность открытия верхней крышки. Форма верхней крышки должна позволять просматривать пациента без искажений. Панель управления: Должен быть представлен в виде цветного светодиодного дисплея размером не менее 9 дюймов. Дисплей должен иметь возможность поворачиваться и вращаться до любого угла положения в соответствии с требованиями персонала. Простое управление с блокировкой кнопок и цветовым различием отдельных параметров должно улучшать обслуживаемость всего инкубатора. Система трендов должна позволять сравнивать несколько параметров с записью каждые не более 2 минуты в течении не менее 14 дней. Тревоги должны срабатывать в следующих случаях: Перебой в подаче электропитания инкубатора; Ошибка электронной системы; Выход из строя датчиков температуры, O2, относительной влажности; Снижение или возрастание температуры тела/воздуха за границы установленных пределов; Возрастание температуры до аварийного значения; Выход вентилятора из строя; Снижение или повышение концентрации O2 за границы установленных пределов; Понижение или повышение относительной влажности за границы установленных пределов; Выход из строя увлажнителя; Технические параметры: Температурный режим: Режим в соответствии с температурой воздуха (диапазон установки): Не менее 20,0 °C, не более 37,0 °C, с шагом по не более 0,1 °C Не менее 37,1 °C, не более 39,0 °C, с шагом по не более 0,1 °C; Установка температуры воздуха выше не менее 37,0 °C: только на основании специального вмешательства персонала после подтверждения температуры >37 °C; Автоматическая установка нижней и верхней границы аварийной сигнализации: не менее ±2 ºC от требуемой установленной температуры; Диапазон отображаемого значения температуры на дисплее: не менее 10,0 °C, не более 45,0 °C Режим в соответствии с температурой тела новорожденного (диапазон установки): Не менее 34,0 °C, не более 37,0 °C, с шагом по не более 0,1 °C Не менее 37,1 °C, не более 39,0 °C, с шагом по не более 0,1 °C; Установка температуры тела выше не более 37,0 °C: только на основании специального вмешательства персонала после подтверждения температуры >37 °C; Автоматическая установка нижней и верхней границы аварийной сигнализации: не менее ±1 ºC от требуемой установленной температуры; Диапазон отображаемого значения температуры на дисплее: не менее 10,0 °C, не более 45,0 °C; Время разогрева инкубатора не менее 11 ºC: не более 30 мин. Время до установления постоянной требуемой температуры (макс.): не более 90 мин. (в соответствии с установленной температурой); Точность измерения температуры: не более ± 0,1 °C ±1 дигит Точность регуляции температуры: не более ± 0,3 °C от установленной величины. Режим кислорода: Установка концентрации O2 (диапазон установки): не уже 22 – 75 %, с шагом по не более 1 %; Установка концентрации O2 выше не менее 40%: только на основании специального вмешательства персонала после подтверждения концентрации O2 >40%; Диапазон отображаемого значения концентрации O2 на дисплее в режиме O2: не уже 10 – 100 %; Достижимая концентрация O2 в инкубаторе: не менее 75 % O2; Точность измерения концентрации O2: не менее ±3 % ±1 дигит; Точность регуляции O2: не менее ±1,5 % O2 от установленной величины; Ошибка линейного измерения концентрации O2: не более 2 %; Диапазон температуры при измерении O2: не уже -5 °C - +50 °C; Ошибка измерения при температуре не уже 0 °C – 50 °C: макс.не более 5 %; Относительная влажность при измерении O2: не уже 0 – 99 %; Срок эксплуатации датчика для измерения O2: мин. Не менее 1 год. Режим относительной влажности: Установка концентрации относительной влажности RH (диапазон установки): не уже 40 – 90 %, с шагом по не более 1 %; Диапазон отображаемого значения RH на дисплее в режиме RH: не уже 10 – 99 %; Достижимая RH в инкубаторе: не менее 90 %; Точность регуляции относительной влажности RH: не менее ± 5 % от установленной величины; Диапазон температуры при измерении относительной влажности RH: не уже 20ºC – 45ºC; Емкость бака для подачи воды: не менее 1,5 литров. Основные физические параметры: Размеры: высота без мобильного основания: не более 1450 мм (не более 1705 мм со стойкой) высота с мобильным основанием: не более 1320 - 1520 мм (не более 1575 - 1775 мм со стойкой) длина не более 1150 мм ширина не более 610 мм Вес: без мобильного основания: не более 96 кг., с мобильным основанием: не более 106 кг. Уровень шума: макс не более 38 дб. Бактериологический фильтр: проходимость в подаче воздуха максимально не более 1x10-4 %; Максимальная концентрация CO2 в пространстве новорожденного: не менее 0,3 %. | 1 шт. |
|  |  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |
|  |  | 1. | Мобильная стойка | Мобильная стойка инкубатора с не менее 4-мя колесами, каждая с механизмом фиксации, должна регулироваться по высоте, с возможностью изменения высоты до не менее 200 мм. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Интегрированные весы | Наличие встроенных весов с высокой точностью измерения. Пределы взвешивания: макс. Не менее 6 кг; Диапазон отображаемого значения веса на дисплее: не уже 0 – 6 кг; Точность взвешивания: Не более ± 2 г (от 0 кг до 1 кг) Не более ± 5 г (от 1 кг до 3 кг) Не более ±10 г (от 3 кг до 6 кг) Записи: тренды веса, прибавки в весе. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Двухслойное стекло крышки инкубатора | Двойная крышка из плексигласа, должна обеспечивать оптимальные термоизоляционные свойства. | 1 шт. |
|  |  | 4. | Держатель шлангов | Держатель шланга для вентиляции, аспирации и питания, должен быть расположен внутри инкубатора на флексибильной головке, должен поворачиваться на не менее 360°. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Плечо с полкой для дополнительных аппаратов | Полка для размещения дополнительного оборудования. Максимальная нагрузка до не менее 5 кг. | 1 шт. |
|  |  | 6. | Плечо с держателем для инфузии | Держатель для инфузии с максимальной нагрузкой до не менее 2 кг. | 1 шт. |
|  |  | 7. | Выдвижные ящики для хранения принадлежностей | Дополнительные выдвижные ящички, должны быть расположены в нижней части инкубатора, обеспечивать безопасное и гигиеничное хранение медицинских материалов или других необходимых принадлежностей. Максимальная нагрузка от не менее 2,5 кг в маленьком, и до не более 5 кг в большом ящичке. | 1 шт. |
|  |  | 8. | Лампа для обследования | Встроенная лампа для обследования пациента на гибком основании. | 1 шт. |
|  |  | 9. | Защитный чехол | Покрывало на купол инкубатора для защиты младенца от внешних воздействий. | 1 шт. |
|  |  | 10. | Подушечки для позиционирования младенца | Специальный набор –для физиологического позиционирования младенца в ложе инкубатора. | 1 шт. |
|  |  | 11. | Фототерапевтическая лампа | Фототерапевтическая лампа для лечения неонатальной гипербилирубинемии. Должна надежно фиксироваться на верхнем источнике обогревателя Светодиодная технология: Светодиодная технология должна позволять достигнуть большей эффективности лечения в более короткий период времени, экономичности эксплуатации, минимального уровня шума и очень высокой долговечности излучателей, которые должны работать без замены свыше не менее 60 тысяч часов. Температурный датчик: Температурный датчик с регулируемыми интервалами аварийного сигнала, помещенный на теле пациента, должен предотвращать его перегрев. Диагностирующее освещение: Белое диагностирующее освещение, настроенное на дневной спектр освещения, должно быть предназначено для правильной идентификации цвета кожи новорожденного. Это должно позволять быстро ориентировочно классифицировать состояние пациента с помощью оптического контроля без анализов крови и других измерений. Интуитивное управление: Обслуживание аппарата должно облегчать интуитивное управление, включая навигационную строку. Это должно позволять обслуживающему персоналу аппарата выбирать между двумя режимами работы в соответствии с потребностями лечения. Ручной режим: Должен позволять выбрать требуемую интенсивность излучаемого света. Потом счетчик времени на главном экране должен показывать общую длительность лечения. Счетчик автоматически должен останавливаться всегда при прерывании лечения и включаться при его повторном запуске. Терапевтический режим: Должен позволять выбрать терапевтические программы, которые можно, как угодно, менять и хранить. Каждая терапевтическая программа должна состоять из трех лечебных стадий. Стадия должна быть настроена на свою интенсивность и длительность лечения, после окончания одной стадии аппарат автоматически должен переходить к следующей стадии, пока программа не дойдет до конца. Автоматическое регулирование интенсивности излучения: После запуска терапии аппарат должен провести в обоих режимах точную регулировку интенсивности излучения в зависимости от расстояния между излучателем и пациентом. Таким образом, должна быть обеспечена максимальная эффективность лечения и упростится работа медицинского персонала. Мониторинг функций и измерение срока службы: Непрерывный мониторинг правильного функционирования. Интегрированная система должна обеспечивать измерение долговечности светодиодов. Аппарат должен контролировать сам себя и о любых отклонениях (напр., неисправности, отключение тока, изменение интенсивности излучения или необходимость ревизионного осмотра) должен извещать с помощью аварийной сигнализации. Технические параметры: Доминирующая длина волны – не менее 440, не более 470 нм. Срок эксплуатации светодиодов – не менее 60 000 часов. Освещаемая площадь – не менее 600х300 мм Режимы: Ручной режим: Стандартный режим не более 25 мВт/см3*нм Интенсивный режим не менее 35 мВт/см3*нм Измерение времени применения. |  |
|  |  | 12 | Базовый блок монитора пациента | Общее описание: Многофункциональный монитор пациента должен обеспечивать превосходную визуализацию, интеллектуальное управление, точные измерения физиологических параметров, непрерывность рабочего процесса и широкие возможности сетевого взаимодействия, полностью удовлетворяя требования отделений лечебного учреждения. Полноразмерный сенсорный дисплей должен быть полностью интегрирован во фронтальную поверхность, без наличия зазоров и отсутствия каких-либо кнопок управления. Управление должно осуществляться при помощи жестов, легко и просто. Наличие модуля автоматического распознавания речи должно обеспечивать голосовое взаимодействие с монитором пациента. Должно позволять пользователю управлять монитором посредством голосовых команд. Данная функция должна снижать риск перекрестного заражения, так как легче поддерживать асептическую технику, а также сокращать время эксплуатации машины. Установка яркости дисплея должна осуществляться автоматически, в зависимости от окружающего света. Без вентиляторный дизайн должен снижать риск перекрестного инфицирования. Наличие складывающиеся ручки для транспортировки монитора. Монитор должен быть оснащен различными вспомогательными клиническими приложениями: - Должен предоставлять практический метод оценки нарушения уровня сознания в ответ на определенные стимулы. Он должен оценивать человека на основе трех элементов шкалы: открытости глаз, вербальной и двигательной реакции. Оценка должна использоваться для оказания неотложной медицинской помощи после черепно-мозговой травмы, а также для мониторинга госпитализированных пациентов и отслеживания уровня их сознания. - Монитор должен предоставлять системы оценки, которые должны помогать выявлять ранние признаки ухудшения состояния пациентов и быстро помогать определить степень заболевания пациента. Оценки основаны на жизненно важных показателях (RR, SPO2, ТЕМПЕРАТУРА, АД, ЧСС, реакция AVPU). Клиническая группа должна давать различные клинические ответы в зависимости от полученного балла. Наличие следующих функций расчета (калькуляций): расчет лекарств, гемодинамики, оксигенации, вентиляции, функций почек. Широкий диапазон различных вариантов фиксаций и установки монитора (держатель монитора, тележка и др.). Возможность подключения модуля с функцией контроля капель, который должен контролировать скорость капель и зажимать инфузионную трубку, чтобы остановить инфузию. Это должно помогать медицинским работникам устанавливать скорость капания и обеспечивать более безопасную инфузию пациенту. Поддержка просмотра данных других мониторов (один из не менее 15-ти других возможных мониторов) в виде отдельного информационного окна при подключении мониторов к Wi-Fi. Функция должна позволять просматривать клиницисту данные мониторинга интересующего пациента, подключенного к другому монитору. Возможность подключения монитора к центральной станции наблюдения (ЦСН). Группы пациентов: Монитор должен быть предназначен для использования у всех категорий пациентов: взрослых, детей. Тип монитора: Модульная конструкция монитора. Наличие не менее 4-ех свободных слотов для съемных подключаемых модулей. Размеры и вес: Размер: не более 323 х 281 х 157 мм. Вес: не более 5 кг. Требования к электропитанию: Сетевое напряжение: не более 50Hz/60Hz. Входное напряжение: переменный ток не более 100-240В. Входная мощность: не более 220VA. Дисплей управления: Тип дисплея: цветной сенсорный дисплей. Диагональ дисплея: не менее 12,1". Разрешение: не менее 1280 х 800 пикселей. Аккумулятор: Тип: Перезаряжаемая литий-ионная аккумуляторная батарея: не менее 11.1 VDC, не менее 5000mAh. Время работы: одного аккумулятора не менее 240 минут полностью заряженного аккумулятора. Время зарядки: не более 6 часов одного аккумулятора. Тренды и тревоги: Тревоги: не менее 3000 эпизодов. Тренды: не менее 180 часов (минимальное разрешение не менее 1 минута); не менее 6 часов (минимальное разрешение не менее 5 секунд). НиАД: не менее 2400 измерений. Голографические кривые: не менее 72 часов записи волновых кривых в режиме полного просмотра. Интерфейс и устройства ввода/вывода: Клавиатура и мышь: должен поддерживать. Сканер штрих кодов: должен поддерживать. Проводная сеть: не менее 2 сетевых разъемов RJ45. WiFi: Протокол. Частота WiFi: не менее 2.4G/5G. USB-разъем: не менее 4 выхода. DVI коннектор: не менее 1 разъем выхода. Многофункциональный порт: вызов медсестры/синхронизация дефибрилляции/аналоговый выход. ЭКГ: Регистрация ЭКГ отведений при помощи не менее 3-х или не менее 5-ти или не менее 12-ти канального кабеля с возможностью их полного отображения на дисплее. ЭКГ с не менее 3-мя отведениями: I, II, III. ЭКГ на не менее 5 отведений: I, II, III, aVR, aVL, aVF, Vx. ЭКГ на не менее 6 отведений: I, II, III, aVR, aVL, aVF,Va, Vb. ЭКГ на не менее 12 отведений: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1~V6. Авто: автоматическое определение отведений. Наличие скорости развертки: не менее 6,25,12,5, 25, 50 мм/с. Пропускная способность: Режим слежения – не уже 0,5-40 Гц; Хирургический режим – не уже 1-25 Гц; Диагностический режим не уже – 0,05 -150 Гц; Режим STне уже - 0,05 -40 Гц. CMRR: Монитор/Режим работы: не более 110 дБ; Диагностический режим: не более 100 дБ; Входной импеданс: не менее 5.0 MΩ. Индикация разделения электродов: каждый электрод (кроме RL). Защита от ВЧ-коагулятора. Определение кардиостимулятора. Защита от дефибрилляции. Время восстановления кривых ЭКГ на линии развертки после дефибрилляции – не более 10 секунд. ST сегмент: Диапазон измерений ST сегмента: нижняя граница не более 2 мВ, верхняя граница не менее 2 мВ. Точность: не хуже -0,8 мВ – 0,8 мВ. ± 0,02 мВ. Разрешение: не более 0,01 мВ. QT анализ: Диапазон измерений: QT: не уже 200 мс~700 мс, QTc: не уже 200 мс~700 мс дельта, QTc: не уже -500 мс~500 мс QT-ЧАС: Взрослый: не уже 15 ударов в минуту~150 ударов в минуту Детский / неонатальный: не уже 15 ударов в минуту~180 ударов в минуту. Разрешение: QT: не менее 1мс, QTc: не менее 1мс. Точность: QT: не менее ±30мс ЧСС: Диапазон, взрослые пациенты: нижняя граница не более 10 – верхняя граница не менее 300 уд/мин. Диапазон, дети/новорожденные пациенты: нижняя граница не более 10 – верхняя граница не менее 350 уд/мин. Точность: не менее ±1 уд/мин. Разрешение: не менее 1 уд/мин. Анализ аритмий: Наличие анализа аритмии – не менее 27 видов. Оповещение при возникновении летальной аритмии. Дыхание: Метод измерения: грудной импеданс. Выбор между: I (RA-LA) или II (RA-LL). Наличие определения частоты дыхания в диапазоне – не уже 0-150 дых/мин. Разрешение: не более 1 дых/мин. Точность: не менее ±2 дых/мин. Коэффициент усиления: не менее х0.25, х1, х2, х4. Скорость развертки: три скорости: не менее 6.25 мм/с, 12.5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с. Наличие тревожной индикации апноэ: Нижняя граница не более 10 с; Верхняя граница не менее 60 с. Неинвазивное артериальное давление: Метод измерения: Автоматический осциллометрический. Монитор должен иметь не менее 4 режима измерения NIBP для удовлетворения различных потребностей: - Измерение NIBP должно производиться вручную. - Монитор автоматически и многократно должен выполнять измерения NIBP с заданными интервалами. - В течение не менее 5 минут измерение должно выполняться непрерывно. - Монитор автоматически должен выполнять измерения в соответствии с заданной длиной цикла и интервалом. Этот режим должен иметь возможность обеспечить наблюдение и руководство для врача, когда пациент получает инфузионное лечение. Отображение на дисплее значений систолического, диастолического артериального давления. Расчет и отображение среднего артериального давления. Время измерения в автоматическом режиме: не менее 15 установок в диапазоне: Нижняя граница не более 1 минута; Верхняя граница не менее 8 часов. Время цикла в непрерывном режиме измерения: Верхняя граница не более 5 минут с шагом не более 5 секунд интервал. Диапазон измерений: Диапазон систолического давления: Взрослые: нижняя граница не более 30; верхняя граница не менее 270 мм Hg. Дети: нижняя граница не более 30; верхняя граница не менее 235 мм Hg. Новорожденные: нижняя граница не более 30; верхняя граница не менее 135 мм Hg. Диапазон диастолического давления: Взрослые: нижняя граница не более 10; верхняя граница не менее 220 мм Hg. Дети: нижняя граница не более 10; верхняя граница не менее 225 мм Hg. Новорожденные: нижняя граница не более 10; верхняя граница не менее 110 мм Hg. Диапазон среднего давления: Взрослые: нижняя граница не более 20; верхняя граница не менее 235 мм Hg. Дети: нижняя граница не более 20; верхняя граница не менее 235 мм Hg. Новорожденные: нижняя граница не более 20; верхняя граница не менее 125 мм Hg. Точность измерения давления: не более ±3 мм Hg. Разрешение: не менее 1 мм рт.ст. Наличие вспомогательного режима накачивания манжеты для забора пробы крови. Наличие защиты от избыточного давления. Время надувания манжеты не более 40 секунд. Диапазон давления в манжете от не более 0 до не менее 300 мм Hg. Диапазон PR: нижняя граница не более 40 – верхняя граница не менее 240 уд/мин. SpO2: Параметр измерения: SpO2, PR, PI и RR, форма волны SpO2 и форма волны дыхания. Диапазон измерения; не уже 0-100%. Разрешение: не более 1%. Точность: при не уже 70-100% не более ±3%; при не уже 0-69% не определено. Защита от помех: защита от движений, защита от электрокоагулятора. PR: Диапазон не уже 25 уд/мин – 300 уд/мин. Разрешение не более 1 уд/мин. Точность не более ±3 уд/мин. PI: Диапазон не уже 0.05-20.00 уд/мин. Разрешение не более 0.01%. Точность не менее ± 0.1%. RESP: Диапазон не уже 0 об/мин – 90 об/мин. Разрешение не менее 1 об/мин. Точность не более ±2 об/мин. Температура: Параметры: T1.T2.TD. Диапазон измерения: не уже 0ºС - 50ºС; Точность: не менее ± 0,1ºС. Время обновления данных: каждые не более 1-2 секунды. | 1 шт. |
|  |  | 13 | Кабель питания | Электрический кабель питания монитора пациента. | 1 шт. |
|  |  | 14. | Мультипараметрический модуль | Мультипараметрический подключаемый модуль. Предназначение: должен использоваться как модуль для подключения основных показателей жизнедеятельности. Степень защиты от попадания жидкости не менее IP44. Конфигурация модуля: температура, НИАД, SpO2, не менее 3/5-канальный ЭКГ. | 1 шт. |
|  |  | 15. | Модуль SpO2 | Подключаемый модуль измерения SpO2. Модуль должен подключаться в специальный свободный слот (один из не менее 4-ех) расположенный на боковой поверхности монитора. Автоматическое отображение параметра при его подключении в слот. Технология предназначена для непрерывного неинвазивного контроля функциональной насыщенности (сатурации) артериального гемоглобина кислородом (SpO2), частоты пульса (определяемой датчиком SpO2), процента карбоксигемоглобина и метгемоглобина (при наличии соответствующего датчика для определения SpCO и SpMet), а также неинвазивное определения общего гемоглобина (SpHb) и количества растворенного в крови кислорода (SpOC), перфузионный индекс (PI), индекс вариабельности плетизмограммы (PVI). SpO2: Диапазон измерения; не уже 0-100%. Разрешение: не более 1%. Точность: при не уже 70-100% не менее ±2%; при не уже 0-69% не определено. Защита от помех: защита от движений, защита от электрокоагулятора. Среднее время измерения: от не менее 2 до не более 16 секунд. PR: Диапазон измерений частоты пульса: от не менее 25 до не более 240 уд/мин. Разрешение: не более 1 уд/мин. Точность: не менее ±3 уд/мин (при неподвижном состоянии); не менее ±5 уд/мин (при движении состоянии). | 1 шт. |
|  |  | 16. | Литиевая аккумуляторная батарея. | Тип: Перезаряжаемая литий-ионная аккумуляторная батарея: не менее 11.1 VDC, не менее 5000mAh. Время работы: одного аккумулятора не менее 240 минут полностью заряженного аккумулятора. Время зарядки: не более 6 часов одного аккумулятора. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  | 1. | Датчик температуры периферический | Датчик температурный должен обеспечивать измерение периферической температуры тела | 1 шт |
|  |  | 2. | Датчик температуры центральный | Датчик температурный должен обеспечивать измерение центральной температуры тела | 1 шт. |
|  |  | 3. | Кислородный датчик | Кислородный датчик для измерения концентрации кислорода. | 1 шт. |
|  |  | 4. | Кабель ЭКГ на 3 отведений | Кабель ЭКГ на не менее 3 отведения. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Одноразовые электроды ЭКГ для детей и новорожденных | Одноразовые электроды для снятия ЭКГ. В комплекте не менее 10 шт. | 10 комп. |
|  |  | 6. | Удлинительный кабель SpO2 | Кабель для соединения монитора пациента и датчика SpO2 | 1 шт. |
|  |  | 7. | Многоразовый датчик (Y тип) для новорожденных, детей SpO2 | Многоразовый детский датчик для измерения SpO2 | 1 шт. |
|  |  | 8. | Трубка НИАД | Трубка воздушная соединительная для подключения всех типов манжет (взрослых, детских, новорожденных) многоразовых и одноразовых. Длина не менее 2,5 метров. | 1 шт. |
|  |  | 9. | Одноразовые манжеты для новорожденных | Одноразовые манжеты для измерения НИАД у новорожденных пациентов. Наличие коннектора для подключения к воздушной трубке. Не менее 4 различных размера в каждом комплекте. | 3 комп. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Электропитание: стандартная электрическая сеть 220+10%, 50 Гц. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP: Адрес: Акмолинская область город Кокшетау проспект Назарбаева 158А |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 15 календарных дней с даты заключения договора. Адрес: Акмолинская область город Кокшетау проспект Назарбаева 158А |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |